三宇仪表IC卡阶梯燃气表错误代码及处理方法(小表C型)表型号：SY-GN-WIC-V1.0

| 序号 | 故障显示代码 | 故障产生原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E---01 | 非本协议指令 |  |
| 2 | E---02 | 强磁干扰 | 消除气表周围的强磁情况，并检查干簧管的导通情况。 |
| 3 | E---03 | 非本用户IC卡 | 插入开户时插入本表的卡片。 |
| 4 | E---04 | 非本水公司IC卡 | 插入本自来水公司开出的卡片。 |
| 5 | E---05 | 有漏气量不能换表。 | 用户需购买大于漏气量的气，然后插入到故障表中。抵消漏气量后再使用换表卡将故障表内的数据换入到新表内。 |
| 6 | E---06 | 传感器损坏 | 检测干簧管导通情况，更换脉冲发讯圈。 |
| 7 | E---07 | 有漏气量产生 | 阀门故障或表壳损坏，做换表处理。 |
| 8 | E---08 | 回写状态错误 | 重新插入到表内。 |
| 9 | E---09 | 回写数据失败 | 重新插入到表内。 |
| 10 | E--10 | 信号线保护遭破坏 | 联系厂家处理相应故障，故障处理前插入换表卡将数据换出，待故障处理完成后再将换表卡插入表内将数据换入表内。 |
| 11 | E--11 | 新开户购水次数错误 | 非新开户水表插入到新表内，请使用新开户卡片插入到新表内。 |
| 12 | E--12 | 卡密码校验错误 | 使用本厂家提供的卡片。 |
| 13 | E--13 | 存储数据错误 | 记录好当前表内各项数据，并及时联系厂家处理问题。 |
| 14 | E--14 | IC卡复位信息错误 | 插入有效的4428卡 |
| 15 | E--15 | 卡使用错误或非法卡 | 插入指定水司系统开出的卡片。无此功能卡片 |
| 16 | E--16 | 拔卡过快。 | 重新插入表内，并保持较长的一段时间。待液晶显示完后再将卡片取出。 |
| 17 | E--17 | 超限购量 | 请保证表内“剩余量”+“本次购水量”小于限制购买量。 |
| 18 | E--18 | 换表卡插入目的新表时，插入的已开户水表 | 表已经开户，换表卡需插入到新表内。 |
| 19 | E--19 | RF初始化（频率设置）失败 |  |
| 20 | E--20 | 阶梯方式参数错误 |  |
| 21 | E-21 | 数据crc校验错误 |  |